| УТВЕРЖДАЮ И.о. директора КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо–Казахстанской области» Кашаганова Бахыт Тымербековна ________________________ (Подпись) «___» ____________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Критерии | Описание |  |  |  |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Установка моечная |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Установка моечная | Наличие автоматической моечно-дезинфицирующей машины для эндоскопов. Наличие полностью автоматической промывки и дезинфекции не менее 1 гибкого эндоскопа (гастроскоп, колоноскоп, дуоденоскоп, сигмоидоскоп, бронхоскоп и т. д.) с использованием современных технологий мойки и дезинфекции эндоскопа подходящим способом в своем резервуаре для промывки эндоскопов. Наличие системы шифрования для пользователя. Наличие системы слежения количества промывки на ЖК экране. Наличие временного ручного и автомата, концентрации использования дезинфектанта. Наличие резервуара доя нейтрализации отходов. Наличие моющего средства внутренних каналов, дезинфекции водой с дезинфицирующим средством. Наличие выбора ручной и автоматической мойки. Наличие обнаружения неисправностей через ЖК дисплей с тестовое системой моделирования. Наличие фиксируемых передних и задних колес. Наличие тестера на герметичность (воздух-вода). Наличие возможности двойного механического и физического контроля, методом давления воздуха под водой. Наличие настройки времени процесса. Наличие промывки водой: 1сек - 24 часа. Наличие промывки дезинфицирующим средством: 1сек - 24 часа. Наличие промывки моющим средством - энциматическая промывка: 1сек - 24 часа. Наличие просушки воздухом: 1сек - 24 часа. Требования по регулировке дозы обработки: Дезинфектант, не более: 0-250 мл.; Моющее средство, ферментатив, не более: 0-250мл.; Спирт, не более: 0-250 мл. Наличие предварительной промывки: Моющее средство, ферментатив. Наличие промежуточной промывки: Дезинфектант. Наличие последней промывки: Спирт (не обязательно). Воздух. Требования к вместимости хранилища: Дезинфектант 1, не уже: 1-15 литров; Дезинфектант 2, не уже: 1-15 литров (не обязательно); Вода, не уже:1-15 литров; Концентрированный дезинфектант, не уже: 1-15 литров; Моющее средство, ферментатив, не уже: 1-15 литров; Спирт, не уже: 1-15 литров. Наличие соединений: не менее 4 режимов очистки канала (1 область); не менее 6 режимов очистки канала (2 область). Наличие выгрузки: не менее 1 обязательной выходной панели сзади (автоматическая). Наличие 2-го выхода (не обязательного). Наличие не менее от 3 до 5 панельных крышек для ручной разгрузки в случае поломки, отказа питания и нейтрализации . Для эндоскопов идеальный диаметр скручивания должен быть не менее 42 см для предотвращения поломки оптических носителей эндоскопа. Требования к потребляемой мощности: АС 220/230 V. 50/60 Hz. Max., не более 500 W. Наличие реле высокого напряжения и реле тока утечки. Вес, не более 94 кг. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Минимальная площадь, не более 6 кв. м. Уклон на месте установки не более 5 град. Требования к электропитанию: Потребляемая мощность, не более: 1800 Вт. Тип электропитания: однофазное 220 ± 10% В, с заземлением. Частота питающей сети: 50 Гц. Тип электрической розетки: «евро», трехконтактная (фаза + ноль + земля). Расстояние от розетки до места установки мойки, не более: 1,2 м. Требования к водоснабжению: Подвод воды должен быть оборудован краном.Диаметр сгона для подключения шланга: 3/4". Тип резьбы: 3/4" дюйма, наружная (внешняя резьба) (типа «папа»). Расстояние до места установки мойки не более: 1,0 м. Давление в системе водоснабжения, не менее: 2,5 бар (300 кПа). Давление в системе водоснабжения, не более: 5 бар (1000 кПа). Температура воды в системе водоснабжения: 10-25. Поток, не менее: 10 л/мин. Требования к канализации: Пропускная способность л/мин не менее: 20 л/мин. Размер входного отверстия: стандартное, с резиновым уплотнителем на гибкую трубу Æ 18 мм. Расстояние от входного отверстия до места установки мойки, не более: 1 м. Высота входного отверстия над уровнем пола в месте расположения мойки, не более: 30 см. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 120 календарных дней |  |  |  |
|  |  | Адрес: Республика Казахстан, конечный пользователь |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. |  |  |  |
|  |  | Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. |  |  |  |
|  |  | Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: |  |  |  |
|  |  | - замену отработавших ресурс составных частей; |  |  |  |
|  |  | - замене или восстановлении отдельных частей МИ; |  |  |  |
|  |  | - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; |  |  |  |
|  |  | - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; |  |  |  |
|  |  | - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой |  |  |  |
|  |  | разборкой); |  |  |  |
|  |  | - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. |  |  |  |