УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора
КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница»

КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо–Казахстанской области»

Кашаганова Бахыт Тымербековна
________________________
     (Подпись)

"___"________________

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименования производителя, страны). | Высокочастотный электрохирургический аппарат (коагулятор) |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Высокочастотный электрохирургический аппарат (коагулятор) | Высокочастотный электрохирургический аппарат (коагулятор) предназначен для коагуляции и резания мягких тканей организма токами высокой частоты при проведении операций в условиях больниц и клиник Монополярные режимы: 9 режимов Биполярные режимы: 1 режим Память: функция запомининия последних настроек ВЧ выходы: 1 монополярный + 1 биполярный Мощность монополярный рез: не менее 160 Ватт Мощность монополярная коагуляция: не менее 120 Ватт Мощность биполярная коагуляция: не менее 100 Ватт Напряжение: не менее 230 VAC Частота: не менее 50/60 Hz Потребляемая мощность: не менее 370 Ва. Вес: 4,5 кг Размер: 250х240х120мм Рабочая температура: +10° - +40°C Класс защиты: Класс 1 тип СF Высокочастотный электрохирургический аппарат должен обладать следующими характеристиками режимов коагуляции и резания: Режимы монополярные: 1. Режим PURE CUT (Чистое резание) — чистое резание без коагуляции с динамической регулировкой мощности на основе импеданса ткани 2. Режим PURE CUT PULSED PURE CUT (Чистое импульсное резание) — чистое импульсное резание без коагуляции 3. Режим BLEND CUT (Смешанный, мягкий коагулирующий эффект — меньшая область идентификации) — смешанное резание со средним коагулирующим эффектом с динамической регулировкой мощности на основе импеданса ткани 4. Режим BLEND CUT PULSED 1 (Быстрое импульсное резание 1) — быстрое импульсное резание со слабым коагулирующим эффектом 5. Режим BLEND CUT PULSED 2 (Быстрое импульсное резание 2) — быстрое импульсное резание с сильным коагулирующим эффектом 6. Режим MICRO COAG (Микрокоагуляция) — контактная низковольтная микро коагуляция с динамической регулировкой мощности на основе импеданса ткани 7. Режим MICRO COAG PULSED (Микрокоагуляция импульсная) — контактная низковольтная импульсная микро коагуляция 8. Режим FULG COAG (Прижигание) — бесконтактная высоковольтная коагуляция с динамической регулировкой мощности на основе импеданса ткани 9. Режим FULG COAG PULSED(Импульсное прижигание) — бесконтактная высоковольтная импульсная коагуляция. Режимы биполярные: 1. Режим BICOAG (Биполярная коагуляция) коагуляция с полной автоматической регулировкой мощности на основе импеданса ткани | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: Педаль управления тип: двухклавишная, пневматическая, | Принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: Педаль управления тип: двухклавишная, пневматическая. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: электрод нейтральный тип: резиновый, пластинчатый, многоразовый, автоклавируемый, моющийся, с кабелем, тип соединительного разъема: штырь, папа, длина соединительного кабеля: 2500 мм; размеры - диаметры: 150 х 250 мм |  | Принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: электрод нейтральный тип: резиновый, пластинчатый, многоразовый, автоклавируемый, моющийся, с кабелем, тип соединительного разъема: штырь, папа, длина соединительного кабеля: 2500 мм; размеры - диаметры: 150 х 250 мм | 1 шт. |
|  |  | 4 | Принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: кабель биполярный для электродов, тип разъема: двойной штырь, длина: 3000 мм |  | Принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: кабель биполярный для электродов, тип разъема: двойной штырь, длина: 3000 мм | 1 шт. |
|  |  | 5 | Принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: кабель монополярный для электродов, для инструметов, для режущих петель, для диатермических петель, для ножниц, для щипцов; тип разъема: штырь, гнездо; диаметр разъема: 4 мм; длина: 3000 мм |  | Принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: кабель монополярный для электродов, для инструметов, для режущих петель, для диатермических петель, для ножниц, для щипцов; тип разъема: штырь, гнездо; диаметр разъема: 4 мм; длина: 3000 мм | 1 шт. |
|  |  | 6 | Принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: Рукоятка с управлением, монополярная, многоразовая, электродный разъем 2.4 мм |  | Принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: Рукоятка с управлением, монополярная, многоразовая, электродный разъем 2.4 мм | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия окружающей среды: температура эксплуатации 10 - 40 °C, относительная влажность 15 - 95% (без конденсации), давление при эксплуатации 700 - 1060 гПа, температура хранения 5 - 50 °C, температура транспортировки -10 - 50 °C, влажность при трансп./хранении 10 - 95% (без конденсации), давление при трансп./хранении 500 - 1060 гПа. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения согласно условиям договора |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: DDP согласно условиям договора |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |