УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора
КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница»

КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо–Казахстанской области»

Кашаганова Бахыт Тымербековна
________________________
(Подпись)

«___»  ____________

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименования производителя, страны). | Кольпоскоп. |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Кольпоскоп | Механические требования Точные настройки (фокусировка, изменение высоты, наклон оптической оси) – наличие. Горизонтально-вертикальная, вращающая консоль, состоящая из горизонтальных и вертикальных плеч для свободного перемещения и позиционирования оптической головки в пространстве – наличие. Длина горизонтальных плеч консоли от оси 300 мм и 245 мм. Первое горизонтальное плечо представляет собой рамочную конструкцию – наличие. Второе горизонтальное плечо состоит из одной штаги перпендикулярной вертикальному плечу и второй находящейся к вертикальному плечу под углом – наличие. Жесткая фиксация всей системы штатива - наличие. Рабочее расстояние 300 мм. Наличие плавного изменения увеличения. Диапазон изменения увеличения до 3,5. Время непрерывной работы до 8ч. | 1 штука |
|  |  | 2 |  | Видеоголовка; СГИП 052-02.10.00 | Максимальная высота оптической оси видеоголовки 1290 мм. Минимальная высота оптической оси видеоголовки грубо 980 мм. Перемещение оптической головки вдоль оптической оси 20 мм. Объединенные в одном эргономичном корпусе головка кольпоскопа, цифровая видеокамера, осветитель – наличие. Видеокамера, встроенная в корпус головки кольпоскопа – цветная, цифровая, наличие. Формат видеокамеры головки видеокольпоскопа - PAL, наличие. Наличие система документирования данных. Отображение кольпоскопического изображения на LCD мониторе аудиовидеорегистратора – наличие. | 1 штука |
|  |  | 3 |  | Основание СГИП 052-01.02.00 | Мобильное исполнение штатива, на 6-х колесах с системой фиксации на 2-х колёсах – наличие. Размер мобильного основания с колесами 590х720х120 мм. Основание стальная сварная конструкция из квадратного металло-профиля и швеллера. Размер сечения каждой ноги основания кольпоскопа 40х40х2,5 мм. Установленная на едином с кольпоскопом основании система крепления и позиционирования аудиовидеорегистратора – наличие. Система крепления и позиционирования аудиовидеорегистратора с 6-тью степенями свободы. | 1 штука |
|  |  | 4 |  | Штанга; СГИП 052-01.14.00 | Наружный диаметр основной штанги, в диапазоне 30± 2 мм. | 1 штука |
|  |  | 5 |  | Стойка; СГИП 6.366.009-01 | Возможность установки дополнительного пантографического кронштейна на штатив кольпоскопа для медицинского монитора – возможность. Возможность установки медицинского монитора на кронштейн Диагональ 17” или 22 ” – возможность. | 1 штука |
|  |  | 6 |  | Осветитель малогабаритный светодиодный;СГИП 051.100.00 | Наличие светодиодного осветителя, встроенного в корпус видеоголовки. Регулировка яркости светодиодов – трехступенчатая. Мощность одного светодиода 1 Вт. Фильтр для проведения хромоскопии - встроенный электронный зеленый фильтр для хромоскопии. Наличие регулировка включения и выключения электронного зеленого фильтра. Источник света - ультра - белый светодиодный свет. Тип освещения – направленный. Освещенность 2200 люкс. Наличие регулировки уровня освещенности. | 1 штука |
|  |  | 7 |  | Просмотровое устройство | Разрешение монитора 1280х768. Работа с операционными системами от Windows XP Embedded Service Pack 2 и выше – наличие. Система активации без необходимости использования физического ключа защиты – наличие. Ведение Базы Данных пациентов по обследованиям – наличие. Добавление произвольного числа обследований каждому пациентов – наличие. Наличие режима трансляции видеоизображения в режиме реального времени. Наличие режима полноэкранного видео. Наличие захвата видео. Наличие выбора степени сжатия видео. Создание цифрового изображения по видеофрагменту – наличие. Добавление метаданных на изображение (произвольный текст, данные о пациенте, графические элементы) – наличие. Наличие экспорта цифрового изображения в файл. Наличие экспорта цифрового видео в файл. Наличие аннотирование данных. Формирование отчётов (протоколов обследования) – наличие. Печать текстовых отчётов (протоколов обследования) – наличие. Включение в текстовые отчеты (протоколы) сохраненных графических данных. Автоматизация составления протоколов с использованием шаблонов. Возможность самостоятельной разработки и добавления шаблонов отчетов – наличие. Печать изображений – наличие. Создание справочной библиотеки изображений (атлас изображений, локальной) – наличие. Режим сравнения полученных изображений со справочной библиотекой изображений (атласом изображений). | 1 штука |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Номинальное рабочее напряжение питания 220 В, 50 Гц Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Температура от -5ОС до +45ОС Влажность от 20% до 80% |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения согласно условиям договора |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: DDP согласно условиям договора |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |