УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора
КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница»

КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо–Казахстанской области»

Кашаганова Бахыт Тымербековна
________________________
     (Подпись)

"___"________________

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинских изделий (далее – МИ) (в соответствии с государственным реестром МИ) | Портативный прибор для диагностики слуха |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МИ (в соответствии с государственным реестром МИ) | Техническая характеристика комплектующего к МИ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 1 | Портативный прибор для диагностики слуха | Регистрационное удостоверение –Наличие при поставке вместе с товаром Тип прибора –портативный Коэффициент ослабления синфазной помехи на частоте 1000 Гц- не менее 100дБ Действующее значение напряжения внутренних шумов, приведенных ко входу при закороченном входе- не более 0,35мкВ Тимпанометрия - наличие Зондирующий сигнал- форма чистого тона с частотой 226 и 1000 Гц Уровень звукового давления зондирующего сигнала - не более 90 дБ УЗД Диапазон измеряемого эквивалентного объема- от 0,2 до 8,0 мл Диапазон изменения относительного давления- от минус 600 до плюс 400 даПа Возможность обработки результатов пробы на компьютере – Наличие ЖК-дисплей с поддержкой касания – Наличие Время автономной работы - Не менее 8 часов Питание- Li-Ion аккумулятор Комплект поставки: Электронный блок прибора- 1шт. Блок для импедансометрии "Аудио-СМАРТ"-1шт. Память Micro SD -1шт. Блок питания БПМ-9 -1шт. Адаптер USB-Bluetooth -1шт. Кабель сетевой SCZ-1, 3x0.75, 220в. прямой (чёрный) -1шт Кабель подключения электродов -1шт. Съёмный наконечник зонда -3шт. Комплект вкладышей ушных «детский» (диаметром от 3 до 12 мм) - 1 комп. Съемник наконечника зонда –наличие Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof (зеленый, 1 м) – 1шт. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof (красный, 1 м) - 1шт. Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof (синий, 1 м) -1шт Электрод одноразовый клеящийся F3001 (22х34 мм) - 100шт. Тестовая полость ТП-2 - наличие Зубная нить Oral-B Superfloss (50 нитей) -1шт Ремешок нашейный -1шт. Руководство по эксплуатации "Аудио-СМАРТ" -1шт. Методические указания "Зонды ОАЭ-02, ОАЭ-03, ОАЭ-04, зонд системы "аСкрин". Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация - 1 шт. Программное обеспечение для обмена данными с персональным компьютером –наличие Сумка для переноски - наличие Ложемент-наличие Лицензия на использование программы для ЭВМ "Аудио-СМАРТ-1шт. Лицензия на использование программы для ЭВМ "Аудио-СМАРТ" с дополнительным программным модулем "Аудио-СМАРТ/АСВП -1шт. Лицензия на использование программы для ЭВМ "Аудио-СМАРТ" с до - полнительным программным модулем "Аудио-СМАРТ/Тимп-1шт. Лицензия на использование программы для ЭВМ "Нейро-Аудио-Скрин менеджер" -1шт. Инструктаж медицинского персонала на базе производителя - наличие Класс потенциального риска -2а Автоматический анализ результатов - наличие Индикация качества установки зонда - наличие Число обследований, сохраняемых в памяти прибора при исследовании - Не менее 10000 Время работы прибора при использовании аккумулятора - Не менее 10 часов Дисплей- Цветной 4,3" с разрешением не менее 272×480 Связь с компьютером - Bluetooth Напряжение питания от внешнего блока питания 9 В Рабочие части - тип BF Класс защиты от поражения электрическим током I Габаритные размеры электронного блока не менее 1978426) 2 мм Масса прибора и составных частей не более: блок электронный - 0,44 кг; блок для импедансометрии в сборе с зондом - 0,2 кг; | Наличие при поставке вместе с товаром |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | В помещениях, в которых производится исследование и оценка слуха, должен быть относительно постоянный уровень интенсивности окружающего шума, предпочтительно не выше 30 дб. В крайних случаях допускается уровень шума до 40 дб. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP конечный пользователь |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Доставка, установка, инструктаж работников на местах, пуско-наладочные работы.

Гарантия от производителя не менее 24 месяцев

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев.

Требования к закупаемым медицинским изделиям, требующим сервисного обслуживания:

- наличие регистрации медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, в Республике Казахстан или заключения (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом. Регистрация подтверждается копией документа, подтверждающего регистрацию, или выпиской из информационного ресурса государственного реестра, заверяемой электронно-цифровой подписью. Отсутствие необходимости регистрации подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

- маркировка, потребительская упаковка, инструкция по применению и эксплуатационный документ медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, соответствуют требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

- медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, хранится и транспортируется в условиях, обеспечивающих сохранение ее безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

- медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, является новым, ранее неиспользованным, произведенным в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

- медицинское изделие, требующее сервисного обслуживания, относящееся к средствам измерения, внесено в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений. Внесение в реестр системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается копией сертификата, выданного уполномоченным органом в области технического регулирования и метрологии. Отсутствие необходимости внесения в реестр системы единства измерений подтверждается письмом уполномоченного органа по техническому регулированию и метрологии;

- передвижной комплекс зарегистрирован в Республике Казахстан как единый комплекс, состоящий из специального автотранспорта, медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания