**Приложение №1 к обьявлению №18 от 05.12.2024г**

**Перечень закупаемого товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование закупа | Описание | ед. измерения | Объем закупа | Предельная цена за единицу | Сумма, выделенная для закупа (тенге) | Место поставки | Сроки и условия поставки |
|  | Прибор для определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе (алкотестер) | **Принцип измерения** 1/4" селективный электрохимический на алкоголь  **Диапазон показаний** От 0 до 2,5 мг/л; при превышении измерительного диапазона на  дисплее выводится сообщение  Отбор проб Стандарт: Автоматический пробоотбор при достижении  минимального объема;  Также возможен пассивный пробоотбор без мундштука или  ручной запуск отбора  **Готовность к работе** Прибл. через 2 с после включения  **Вывод результата измерения** Прибл. через 3 с (при 0 мг/л, при комнатной температуре);  **Рабочая температура** От -5 до +50 °C  **Относительная влажность** Отн. влажность от 10 до 100 % (без конденсации и в рабочем  состоянии)  **Давление** От 60 до 130 кПа  **Дисплей** Графический ЖК дисплей с подсветкой;  32 х 22 мм (128 х 64 пикс.)  **Светодиод** Двухцветный, дополняет экран и предупреждающие сообщения  **Звуковой сигнал** Различные звуковые сигналы, дополняющие выводимые  сообщения и предупреждения  **Регистрация данных** Хранение результатов 500 последних измерений с указанием  номера  **Питание** 1 аккумулятор CR123A, индикатор уровня заряда на дисплее,  на одном заряде аккумулятора можно сделать 1500 тестов  выдыхаемого воздуха.  **Крепление мундштука** Защелкивающееся крепление мундштука. Возможна ориентация  мундштука в правую или левую сторону  **Мундштук 1уп (100шт)** В гигиеничной индивидуальной упаковке, с защитой от  манипуляций, не перекрываемый воздушный канал, с экстрактором и ограничителем, предотвращающим контакт губ  проверяемого с корпусом прибора  **Принцип работы** Выполнение функций осуществляется с помощью одной кнопки;  навигация по меню осуществляется с помощью двух других  кнопок  **Калибровка** Калибровка влажным или сухим газом  **Корпус** Ударопрочный АБС/поликарбонат  **Размеры(ШxВxГ), вес** Прибл. 50/60 х 141 х 31 мм; прибл. 150г с батарейкой  **Конфигурация прибора** Непосредственная настройка прибора через меню  (с запросом PIN-код); не требуется дополнительное  программное обеспечение для ПК  **Устойчивость к ударам и вибрации** EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64  **Маркировка ЕС** Соответствие стандартам EC  **Нормативы** соответствует требованиям  EN 15964, NHTSA, FDA,  в зависимости от конфигурации  **Внутренние часы** Предупреждение или отключение после окончания интервала  обслуживания  **Тип защиты** IP54 | шт | 1 | 278000,00 | 278000,00 | СКО, Жамбылский район  с. Пресновка, ул. Довженко 46 | До 20 декабря 2024 года |

***Итог: 278000,00 тенге (Двести семьдесят восемь тысяч тенге 00 тиын)***

*\* документы, подтверждающие качество (сертификат, регистрационное уд. в РК)*

*\* инструкция применения на государственном языке в обязательном порядке*